42 1598

УТВЕРЖДЕН

ИЮВТ.413442.013 ЛУ

ПРИБОР «СЛЕД-Н»

Руководство  по  эксплуатации

(совмещено с Паспортом)

ИЮВТ.413442.013 РЭ

Всего листов - 34

Литера «О1»

# СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 4 |
| --- | --- |
| 1 Описание и работа | 5 |
| 1.1 Назначение прибора «СЛЕД-Н» | 5 |
| 1.2 Технические характеристики | 5 |
| 1.3 Состав прибора «СЛЕД-Н» | 7 |
| 1.4 Устройство и работа | 8 |
| 1.5 Принадлежности 10 1.6 Маркировка и пломбирование 10 1.7 Упаковка, консервация и расконсервация 13 |  |
| 2 Использование по назначению | 13 |
| 2.1 Эксплуатационные ограничения | 13 |
| 2.2 Подготовка прибора «СЛЕД-Н» к использованию | 13 |
| 2.3 Использование прибора «СЛЕД-Н» 17 3 Техническое обслуживание 20 3.1 Общие указания 20 |  |
| 3.2 Меры безопасности | 21 |
| 3.3 Порядок технического обслуживания прибора «СЛЕД-Н» | 21 |
| 4 Текущий ремонт | 23 |
| 5 Хранение | 25 |
| 6 Транспортирование | 25 |

ИЮВТ.413442.013 РЭ    2

| 7 Утилизация | 26 |
| --- | --- |
| 8 Основные сведения об изделии | 27 |
| 9 Срок службы и гарантии изготовителя | 27 |
| 9.1 Срок службы изделия | 27 |
| 9.2 Гарантии изготовителя | 27 |
| 10 Свидетельство об упаковывании | 29 |
| 11 Свидетельство о приемке | 29 |
| 12 Учет работы | 30 |
| 13 Сведения о рекламациях | 31 |
| 14 Краткие записи о произведенном ремонте | 32 |

ИЮВТ.413442.013 РЭ    3

Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту  –  РЭ) пред-назначено для изучения принципа действия, устройства, правил исполь-зования, технического обслуживания, хранения и транспортирования, а также содержит другие сведения, необходимые для использования техни-ческих возможностей прибора «СЛЕД-Н» (далее по тексту – прибор) и поддержания его в постоянной эксплуатационной готовности.

Требования настоящего РЭ должны строго соблюдаться в процессе эксплуатации и утилизации прибора.

К эксплуатации прибора допускаются лица, изучившие данное РЭ.

При изучении и эксплуатации прибора необходимо руководствоваться указаниями и сведениями, изложенными в настоящем РЭ,  ведомости ЗИП (комплект ЗИП-О).

В РЭ приняты следующие сокращения :

ГВК      -  газовоздушный канал;

ЗИП-О  -  комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей, одиночный;

НКУ      -  нормальные климатические условия;

ПЭ         -  пробоотборный элемент.

«СТАНДАРТ» - вещество для  проведения калибровки прибора «СЛЕД-Н»

ИЮВТ.413442.013 РЭ    4

#### 1  ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1  Назначение прибора «СЛЕД-Н»

1.1.1 Прибор «СЛЕД-Н» ИЮВТ.413442.013 предназначен для прове-дения анализа проб, отобранных контактным способом, на наличие в них следовых количеств наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (далее по тексту – НВ), с отображением результатов на встроенном дисплее.   Разъём RS-232 обеспечивает возможность подключения внешнего компьютера.

1.1.2 Прибор обеспечивает выполнение поставленных задач в следующих климатических условиях:

- температура окружающего воздуха          от 5 до 40  °С;

- атмосферное давление                                от 84,0 до 106,7 кПа;

- относительная влажность воздуха             до 80 % при 25 °С.

1.2  Технические характеристики

1.2.1 Прибор обеспечивает проведение анализа микрочастиц НВ с помощью универсальных пробоотборных элементов (ПЭ) и обнаружение следующих типов НВ:  амфетамины (амфетамин, метамфетамин, МДА, МДМА);  кокаин;  героин;  каннабис (гашиш, марихуана, анаша, гашишное масло);  метадон;  морфин;  кодеин;  метаквалон;  современные синтетические наркотики  (PB-22,  2C-B,  PVP,  PVT,  MDPV,  AB-PINACA, AB-PINACA-F,  ACBM(N,  MDMB(N)-CHM) и спайсы на их основе.

1.2.2  Предел обнаружения НВ – нанограммы (10-9 г).

1.2.3  Время анализа пробы не более 30 с.

1.2.4  Время выхода прибора на рабочий режим не более 30 мин.

ИЮВТ.413442.013  РЭ   5

1.2.5 Электропитание прибора осуществляется как от сети переменного  тока напряжением  (220−33+22) В,  частотой (50 ± 1) Гц, так и  от бортовой сети автомобиля (12 В) при работающем электродвигателе.

1.2.6  Потребляемая мощность прибора не более 230  Вт.

1.2.7 Прибор обеспечивает выдачу информации о его функцио-нировании и результатах анализа на встроенный  дисплей.

1.2.8  Прибор сохраняет работоспособность в условиях и после воздействия относительной влажности 80 %  при 25 °С.

1.2.9  Прибор сохраняет работоспособность после транспортирования в транспортной таре автомобильным и железнодорожным транспортом без ограничения расстояния при воздействии температур от минус 30 до                  плюс 50 °С  и относительной влажности 98 %  при 25 °С.

ИЮВТ.413442.013 РЭ    6

1.3  Состав прибора «СЛЕД-Н»

1.3.1 Комплект поставки прибора, а также габаритные размеры и масса представлены в таблице 1.1

Таблица 1.1

| Наименование изделия | Обозначение изделия |  | Масса, не бо-лее, кг | Габаритные размеры, не более, мм | К-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибор «СЛЕД-Н» с преобразователем напряжения(встроенный) | ИЮВТ.413442.013 |  | 18 | 365×430×220 | 1 |
| Кабель сетевой 220 В прямой (черный) | РС-186-VDE (SCZ-1) |  | 0,5 | 1,8 м | 1 |
| Комплект ЗИП-О в соответствии с вариантом исполнения по ведомости ЗИП ИЮВТ.413442.013 ЗИ |  |  |  |  | 1 компл. |
| Ведомость ЗИП ИЮВТ.413442.013 ЗИ |  |  |  |  | 1 экз. |
| Руководство по эксплуатации ИЮВТ.413442.013 РЭ |  |  |  |  | 1 экз. |

1.3.2 Прибор может поставляться в двух вариантах исполнения комплекта ЗИП-О, в состав которого входят два или четыре пенала с пробоотборными элементами.  Обозначение прибора при заказе:

- два комплекта  пробоотборных элементов

Прибор «СЛЕД-Н» ИЮВТ.413442.013 ТУ с комплектом ЗИП-О исполнение  ИЮВТ.413442.013 ЗИ;

- четыре комплекта пробоотборных элементов

Прибор «СЛЕД-Н» ИЮВТ.413442.013 ТУ с комплектом ЗИП-О исполнение  ИЮВТ.413442.013-01 ЗИ.

ИЮВТ.413442.013 РЭ    7

1.4  Устройство и работа

1.4.1  Общие сведения о принципе действия

1.4.1.1 Прибор представляет собой хромато-спектрометр ионной подвижности с нерадиоактивным источником ионизации на коронном разряде.

1.4.2  Описание прибора

1.4.2.1  Внешний вид детектора прибора показан на рисунке 1.

На лицевой панели размещены:

- устройство ввода пробы для транспортировки ПЭ с отобранной пробой для проведения анализа. В нерабочем состоянии устройство ввода закрыто крышкой с надписью «ВВОД ПРОБЫ».

-  кнопка  «АНАЛИЗ» - для запуска процедуры выполнения анализа отобранных проб;

- дисплей, на котором отображается информация о состоянии прибора и наличии/отсутствии НВ   в пробах;

На заднюю панель выведены: переключатели «220 В» и «12 В» для включения питания прибора; кнопка «ПУСК» для запуска программы; вставка плавкая «5А»; разъемы для подключения: к сети переменного тока «220 В»;  к бортовой сети автомобиля «12 В»; разъем «USВ» подключения клавиатуры и «мыши»; контакт заземления.

На левую боковую панель выведен  разъем (под крышкой) для подключения внешних устройств.

ИЮВТ.413442.013  РЭ   8

Передняя панель детектора

Задняя панель

Рисунок 1 – Детектор прибора «СЛЕД-Н»

ИЮВТ.413442.013 РЭ    9

1.5  Принадлежности

1.5.1 В составе комплекта ЗИП-О предусмотрены принадлежности, используемые в процессе эксплуатации и техническом обслуживании:

- пеналы  с  пробоотборными  элементами (многократного  применения), предназначенными для отбора  проб частиц НВ с поверхностей различных предметов (рисунок 2);

- модуль регенерации, предназначенный для очистки одновременно до десяти  ПЭ (рисунок 3);

- кабель сетевой 220 В;

- разъем для обеспечения  электропитания от бортовой сети;

- емкость с надписью «СТАНДАРТ» с  веществом, предназначенным для проведения калибровки  прибора.

1.6  Маркировка  и  пломбирование

1.6.1 Маркировка прибора выполнена с применением фирменной наклейки и содержит: название – «СЛЕД-Н»; зав. номер  и год выпуска.

1.6.2 На модуле регенерации нанесены предупредительная надпись и знак о нагревании поверхности при выполнении работы.

1.6.3  Прибор и транспортная тара опломбированы пломбами ОТК.

На транспортной таре нанесена маркировка:

-  наименование грузополучателя и пункта назначения;

-  наименование пункта отправления и грузоотправителя;

-  название изделия;

-  предупредительные знаки по ГОСТ 14192-96;

-  масса  брутто, нетто.

ИЮВТ.413442.013 РЭ    10

1 – пробоотборный элемент;  2 – ремень

Рисунок 2 – Пенал с пробоотборными элементами

ИЮВТ.413442.013 РЭ    11

1– тумблер «ПУСК»; 2 – тумблер «СЕТЬ»; 3 – индикатор «ОТЖИГ»;

4 – индикатор «ГОТОВ»; 5 – индикатор «СЕТЬ»; 6 – узел отжига;

7 – крышка; 8 – евровилка сетевая.

Рисунок 3  – Модуль регенерации

ИЮВТ.413442.013 РЭ    12

1.7  Упаковка, консервация и расконсервация

1.7.1 Детектор и комплект ЗИП-О упакованы в два кейса в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Консервация составных частей, размещаемых в кейсах, не требуется. При  упаковке  в  транспортную  тару  проводится  консервация  по                ГОСТ 9.014-78: вариант защиты ВЗ-15; вариант внутренней упаковки ВУ-5 с применением упаковочных материалов УМ-1(противокоррозионная бумага) и УМ-4 (пакет из полиэтиленовой пленки).

Перед работой вскройте пакет и разверните упаковочную бумагу.

1.7.2 Габаритные размеры и масса прибора в упаковке, не превышают   1000х650х700 мм и  55 кг, соответственно.

2  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1  Эксплуатационные  ограничения

2.1.1 Эксплуатация прибора должна осуществляться только в условиях, соответствующих требованиям 1.1.2 настоящего РЭ.

2.2  Подготовка прибора «СЛЕД-Н» к использованию

2.2.1  Меры безопасности при эксплуатации

2.2.1.1 При работе с прибором необходимо соблюдать общие правила безопасности при работе с электрическими установками и приборами в соответствии с требованиями  ГОСТ Р 12.1.019-2009.

По степени защиты от поражения электрическим током прибор

соответствует классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

ИЮВТ.413442.013  РЭ   13

2.2.1.2 С целью обеспечения электробезопасности все токоведущие провода и элементы расположены внутри корпуса и прикосновение к ним полностью исключается. Предупреждающие знаки о возможной опасности  нанесены на поверхностях, находящихся в поле зрения оператора.

2.2.1.3 Вскрывать прибор, находящийся под напряжением, запрещается.

2.2.2  Включение  прибора «СЛЕД-Н»

2.2.2.1  Подключить детектор к источнику электропитания через разъем «220 В» или «12 В».

П р и м е ч а н и е – Для подключения к бортсети  12 В необходимо распаять соединительный кабель в соответствии с рисунком 3а, используя розетку из комплекта ЗИП-О.

2.2.2.2  Перевести соответствующий переключатель на задней панели детектора в положение  «I» и нажать кнопку «ПУСК» - запускается  загрузка программы – на дисплее представлен рисунок 4.1.  Режим функционирования прибора представлен на рисунке 4.

2.2.2.3 После загрузки программы коснуться пальцем кнопки «ВКЛЮЧИТЬ» - на дисплее появляется окно – рисунок 4.2 – прибор выходит на рабочий режим.

После выхода прибора на режим на дисплее  меняется окно – рисунок 4.3 - прибор готов к выполнению калибровки.

ИЮВТ.413442.013  РЭ   14

А1 – розетка 2РМДТ18КПН4Г5В1В ГЕ0.364.126ТУ;

А2 – штекер в прикуриватель RAZ-1 (16-0203)

В соединении использовать кабель СПОВ 4х0,75  ТУ16-505.305-81.

Рисунок 3а – Схема распайки кабеля

2.2.3 Калибровка  прибора «СЛЕД-Н» по «СТАНДАРТУ»

2.2.3.1  Провести калибровку прибора :

-    извлечь (из комплекта ЗИП-О) емкость с надписью «СТАНДАРТ»  и отвинтить крышку;

-  извлечь ПЭ из пенала и венчиком сделать один мазок по дну емкости с надписью «СТАНДАРТ»;

ИЮВТ.413442.013  РЭ   14 а

рисунок 4.1		  		    рисунок 4.2

рисунок 4.3					     рисунок 4.4

рисунок 4.5					       рисунок 4.6

рисунок 4.7			                        рисунок 4.8

ИЮВТ.413442.013  РЭ   15

рисунок 4.9

Рисунок 4 – Режимы функционирования прибора

ИЮВТ.413442.013  РЭ   16

-   поместить ПЭ в  устройство ввода и нажать кнопку «АНАЛИЗ» - на

дисплее появится окно – рисунок 4.4 – идет отбор пробы и анализ;

-   закрыть крышку емкости;

После выхода каретки устройства ввода - извлечь ПЭ  и поместить в гнездо модуля регенерации для отжига.

После проведенной калибровки на дисплее появится окно - рисунок 4.5, свидетельствующее об успешно проведенной калибровке и готовности прибора к выполнению рабочих анализов.

Если калибровка не прошла, на дисплее появится окно – рисунок 4.6 - о необходимости проведения повторной калибровки.

ВНИМАНИЕ: ПРОЦЕДУРУ КАЛИБРОВКИ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ   ПЕРЕД   НАЧАЛОМ   РАБОТЫ .

2.3  Использование прибора «СЛЕД-Н»

2.3.1 Отбор проб на наличие частиц НВ

2.3.1.1  Извлечь из контейнера чистый ПЭ.

ВНИМАНИЕ: НЕ ДОПУСКАЕТСЯ КАСАНИЕ ВЕНЧИКА ПЭ РУКАМИ.

ИЮВТ.413442.013  РЭ  17

2.3.1.2  Отобрать пробу на анализ, для чего венчиком ПЭ потереть по исследуемой поверхности - при  этом  необходимо слегка прижимать кончик

ПЭ к исследуемой   поверхности  и  перемещать  ПЭ  по   всему  участку.

Не рекомендуется одним ПЭ отбирать пробы с больших поверхностей (площадью более 0,5 м2).

Если на исследуемой поверхности имеются видимые следы частиц (порошка), необходимо отбирать пробу с участков, не содержащих эти частицы. Только при наличии отрицательных результатов проба отбирается с участка, содержащего частицы (порошок).

2.3.2  Анализ отобранных проб

2.3.2.1 Анализ проб на наличие НВ произвести в следующей последовательности:

- установить ПЭ с отобранной пробой в устройство ввода пробы  прибора, после чего нажать кнопку «АНАЛИЗ»;

-  на дисплее появится окно – рисунок 4.4;

- по истечении 15 с  с момента введения ПЭ  на дисплее должно появиться окно – рисунок 4.7 – в случае обнаружения  НВ или окно – рисунок 4.8, если в анализируемой пробе вещества не обнаружены.

В любом случае можно продолжать работу, т.к. на дисплее висит надпись «ВВЕДИТЕ ПРОБУ».

2.3.2.2 При появлении в процессе работы на дисплее надписи «НЕИСПРАВНОСТЬ», следует перезапустить прибор.

При  сохранении надписи «НЕИСПРАВНОСТЬ»  прибор необходимо направить на ремонт предприятию-изготовителю.

ИЮВТ.413442.013  РЭ   18

2.3.2.3 При появлении на дисплее надписи «СМЕНА ФИЛЬТРОВ» необходимо дождаться появления надписи «ГОТОВ» и продолжить работу (смена фильтров осуществляется автоматически).

2.3.2.4  В случае загрязнения аналитических трактов после исследова-ния проб с высокой концентрацией НВ на дисплее вместо надписи «ГОТОВ» появляется надпись «ОТДУВ» - происходит автоматическая очистка трактов.

По окончании очистки  на дисплее появляется надпись «ГОТОВ». Прибор готов  к дальнейшему анализу проб.

2.3.3  Отключение прибора

2.3.3.1 Коснуться пальцем кнопки «ВЫКЛЮЧИТЬ» на дисплее. При этом на дисплее появится окно - рисунок 4.9.

После охлаждения функциональных элементов детектора появится надпись «ВЫКЛЮЧЕН» и начнется автоматическое отключение программы.

2.3.3.2 После погасания дисплея выключить детектор переводом переключателя «220 В» или «12 В» на задней панели – положение «О».

Закрыть крышку «ВВОД ПРОБЫ».

2.3.4  Регенерация ПЭ

2.3.4.1 Для регенерации использованных ПЭ предусмотрен модуль регенерации (рисунок 3).

На лицевой панели расположены:

-  узел отжига на десять мест, которые в нерабочем состоянии закрыты крышкой;

ИЮВТ.413442.013  РЭ  19

-  органы управления:

а)  тумблер «СЕТЬ» для включения модуля регенерации;

б)  тумблер «ПУСК» для запуска режима регенерации.

Алгоритм работы отображен при помощи светодиодов:

-  «СЕТЬ»  загорается при включении тумблера «СЕТЬ»;

-  «ГОТОВ»  горит при достижении узла отжига заданной температуры;

-  «ОТЖИГ» загорается  и мигает при включении тумблера «ПУСК».

Длительность режима регенерации  5 мин.

По окончании процесса регенерации включается звуковой сигнал, после чего необходимо:

-  выключить тумблер «ПУСК»;

-  извлечь ПЭ.

Регенерированные элементы поместить в соответствующие контейне-ры.

3  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Общие указания

3.1.1 Техническое обслуживание прибора состоит в обязательном и своевременном проведении работ, направленных на поддержание его в постоянной готовности к использованию и обеспечение максимального срока службы.

Техническое обслуживание проводится оператором.

3.1.2 К обслуживанию прибора допускается оператор, который приобрел навыки в обслуживании.

3.1.3  Техническое обслуживание проводится:

-  при поступлении с предприятия-изготовителя;

-  при эксплуатации.

ИЮВТ.413442.013  РЭ   20

3.1.4  В процессе технического обслуживания оператор, при необхо-димости, производит текущий ремонт прибора и, в соответствии с разделом 4 настоящего РЭ, устраняет все выявленные неисправности. Если неисправ-ность не может быть устранена, прибор необходимо передать на предприятие-изготовитель.

3.2  Меры безопасности

- 3.2.1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВСКРЫВАТЬ ПРИБОР, НЕ ОТКЛЮЧИВ ЕГО ОТ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ.

3.3 Порядок технического обслуживания при использовании прибора «СЛЕД-Н»

- 3.3.1 Перечень работ по техническому обслуживанию с указанием технических требований и методов их проверки приведены в таблице 3.1.

- 3.3.2 При вводе в эксплуатацию проводится расконсервация и проверка технического состояния прибора.

- В процессе эксплуатации проводится:

- -  регенерация используемых ПЭ;

- -  устранение неисправностей (при необходимости) – раздел 4.

ИЮВТ.412442.013  РЭ   21

Таблица 3.1 – Методы выполнения работ по техническому обслуживанию при использовании

| Содержание работ и методика их проведения | Технические требования | Приборы, инструмент, приспособления и ма-териалы, необходимые для выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 Расконсервация |  |  |
| ИЮВТ.413442.013 РЭ 22 Провести расконсервацию прибора. | Температура в помещении не ниже 15 ºС, относительная влажность не более 70 %. | Ножницы, кусачки |
| 2 Проверка технического состояния 2.1 Внешний осмотр | Все наружные элементы должны быть в наличии и не повреждены |  |
| 2.2 Проверка комплектности Комплектность прибора проверить по подраз-делу 1.3 РЭ. При этом, обратить внимание на состояние запасных частей, инструмента и принадлежностей, на правильность их укладки | Комплектность должна соответ-ствовать перечню, приведённому в подразделе 1.3 и 1.5 РЭ |  |

### 4  ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

4.1  Общие указания

4.1.1 Текущий ремонт, проводимый в процессе эксплуатации, выпол-няется оператором, обслуживающим прибор.

4.1.2  Перечень вероятных неисправностей, их проявление, возможные причины, порядок их отыскания и указания по устранению неисправностей, приведен в таблице 4.1.

4.1.3  После устранения неисправностей проверить работоспособность прибора в соответствии с указаниями  2.2.2, 2.2.3, 2.2.4.

4.2  Меры безопасности

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ РЕМОНТ ПРИБОРА, НЕ ОТКЛЮЧИВ ЕГО ОТ СЕТИ

ИЮВТ.413442.013 РЭ    23

Таблица 4.1

| Описание (проявление) неисправности | Возможные причины | Указания по установлению неисправности |
| --- | --- | --- |
| 1 На дисплее появляется надпись «НЕИСПРАВНОСТЬ» | 1 При включении прибора не запускается программа | Проверить подключение вилки «СЕТЬ» |
|  | 2 Не поступает питающее напряжение – сгорела вставка плавкая 3 Отсутствует или искажен спектр | Заменить вставку плавкую Ремонт на предприятии-изготовителе |

ИЮВТ.413442.013  РЭ   24

5  хранение

5.1 Хранение прибора должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя в отапливаемом хранилище при температуре  от 5 до 40 °С и относительной влажности не более 80 %.

Срок хранения – 5 лет.

5.2 Прибор должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя на стеллажах.

5.3 В воздухе помещений не должно быть примесей, вызывающих коррозию металлических частей и разрушение электрической изоляции.

6  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

6.1 Транспортирование прибора к месту эксплуатации осуществляется в упаковке предприятия-изготовителя автомобильным и железнодорожным транспортом при температуре  от 1 до 50 °С.

6.2 Расстановка и крепление ящиков на транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение при следовании в пути, исключать возможность смещения и соударений.

6.3 При погрузке и выгрузке ящиков должны быть соблюдены требования надписей на упаковке.

6.4 При транспортировании авиационным транспортом прибор не-обходимо разместить в герметизированном отсеке самолета.

ИЮВТ.413442.013  РЭ   25

7  УТИЛИЗАЦИЯ

7.1 При утилизации прибора специальных мер безопасности не предусматривается.

7.2 Прибор, подлежащий утилизации, в полном комплекте направляется на  предприятие-изготовитель для разборки и сортировки по видам материалов и изделий.

При подготовке к утилизации необходимо произвести разборку на составные части, узлы и блоки. Материалы, применённые при изготовлении прибора, должны быть рассортированы на группы: конструкционная сталь, нержавеющая сталь, алюминий и сплавы, медь и сплавы, печатные платы с электрорадиоизделиями (ЭРИ). Неметаллические материалы: резина, фторопласт, трубки силиконовые и другие материалы – удалить в отходы.

ИЮВТ.413442.013 РЭ    26

#### 8  ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

  - Прибор «СЛЕД-Н»  ИЮВТ.413442.013 зав. № _________ изготовлен ____________ г.  предприятием _ЗАО ________________, находящимся по адресу:  300028,  г.Тула,  ул. Болдина,  д. 94 ___________________________________________________________

9    СРОК СЛУЖБЫ  И  ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1  Срок службы изделия

9.1.1  Срок службы – 5 лет.

9.1.2  Ресурс прибора без технического обслуживания (регулирования и настройки) не менее 8000 ч.

9.1.3  Срок хранения – 5 лет.

Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

9.2  Гарантии изготовителя

9.2.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требова-ниям технических условий ИЮВТ.413442.013 ТУ при соблюдении потреби-телем условий и правил транспортирования, хранения, монтажа, установлен-ных руководством по эксплуатации.

9.2.2 Гарантийный срок хранения 2 года со дня приемки изделия на предприятии-изготовителе.

9.2.3 При вводе изделия в эксплуатацию действие гарантийного срока хранения прекращается и начинается исчисление гарантийного срока эксплуатации.

ИЮВТ.413442.013  РЭ   27

9.2.4 Гарантийный срок эксплуатации – 24  месяца с момента поставки изделия в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения при наработке не менее 8000 ч.

9.2.5 Изготовитель в период действия гарантийных обязательств безвозмездно устраняет последствия поставки потребителю изделий ненадлежащего качества, безвозмездно устраняет недостатки изделий,  заменяет за свой счёт изделия ненадлежащего качества изделиями соответствующими требованиям нормативной и технической документации; возмещает расходы потребителю на устранение недостатков изделий.

9.2.6  Время в пределах действия гарантийных обязательств, в течение которого изделие не могло быть использовано потребителем по  назначению из-за наличия дефектов, в гарантийный срок не засчитывается.

После устранения дефектов гарантийный срок продлевается на время вызова представителя изготовителя и устранения дефектов, о чём делается соответствующая запись в разделе 14 РЭ, заверяемая представителем изготовителя. При замене изделия в целом гарантийные сроки исчисляются заново.

9.2.7  Действие гарантийных обязательств  прекращается:

- после истечения гарантийного срока хранения, если изделие не введено в эксплуатацию до его истечения;

-  после истечения гарантийного срока эксплуатации, если изделие введено в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения.

Руководитель  предприятия

М.П. ____________________                     ____________________________

личная подпись                                                                            расшифровка  подписи

____________________

год,       месяц,      число

ИЮВТ.413442.013  РЭ   28

# 10  СВИДЕТЕЛЬСТВО  ОБ  УПАКОВЫВАНИИ

Прибор «СЛЕД-Н» ИЮВТ.413442.013  зав. № ________  упакован   на

ЗАО                                       согласно требованиям,  предусмотренным в

предприятие-изготовитель

действующей технической документации.

________________     __________________      _______________________

должность                                                 подпись                                                    расшифровка  подписи

__________________

год,      месяц,     число

11  СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ

Прибор «СЛЕД-Н»  ИЮВТ.413442.013 зав. № _________ изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

#### Начальник ОТК

М.П. ____________________                                   _______________________

личная подпись                                                                                            расшифровка  подписи

____________________

год,       месяц,      число

________________________________________________________________

Руководитель  предприятия                       _ИЮВТ.413442.013 ТУ__________

обозначение документа, по

которому производится поставка

М.П. ____________________                     ____________________________

личная подпись                                                        расшифровка  подписи

____________________

год,       месяц,      число

ИЮВТ.413442.013  РЭ   29

УЧЕТ  РАБОТЫ

Таблица 12.1

| ## Дата | Цель работы | ## Время |  | Продолжи- тельность работы | ## Наработка |  | Кто про- водил работу | Должность, фамилия и под-пись ведущего формуляр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало работы | окончание работы |  | после последнего ремонта | с начала эксплуа- тации |  |  |
| ИЮВТ.413442.013 РЭ 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |

13  СВЕДЕНИЯ  О РЕКЛАМАЦИЯХ

13.1 При обнаружении несоответствия качества и комплектности изделия установленным требованиям потребитель должен вызвать уведомле-нием представителя предприятия-изготовителя.

В уведомлении должно быть указано:

-   условное наименование и адрес потребителя;

-  условное наименование изделия, заводской номер, номер транспорт-ного (или иного) документа, по которому изделие получено;

-   характер дефекта или неисправности;

-   срок прибытия представителя предприятия-изготовителя.

ИЮВТ.413442.013 РЭ    31

14  КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ

Прибор  «СЛЕД-Н»  ИЮВТ.413442.013  зав. № ___________________

поступил в ЗАО ____________________________________

предприятие,  дата

Наработка с начала эксплуатации________________________________

параметр,  характеризующий  ресурс

__________________________________________________________________

или  срок  службы

Наработка после последнего ремонта_____________________________

параметр,  характеризующий  ресурс

__________________________________________________________________

или  срок  службы

# Причина поступления в ремонт__________________________________

__________________________________________________________________

Сведения о произведенном ремонте_______________________________

вид  ремонта  и

__________________________________________________________________

краткие  сведения  о  ремонте

ИЮВТ.413442.013 РЭ    32

| # Лист регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (стра- ниц) в докум. | № докумен-та | Входящий № сопро-водитель-ного документа и дата | Под-пись | Дата |
|  | изме-нён- ных | заме-нён-ных | но-вых | анну-лиро-ван- ных |  |  |  |  |  |

ИЮВТ.413442.013 РЭ    33