42 1598

УТВЕРЖДЕН

ИЮВТ.413442.014 ЛУ

ПРИБОР «СЛЕД-В»

Руководство по эксплуатации

ИЮВТ.413442.014 РЭ

Всего листов - 37

Литера «О1»

# СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 4 |
| --- | --- |
| 1 Описание и работа | 5 |
| 1.1 Назначение прибора «СЛЕД-В» | 5 |
| 1.2 Технические характеристики | 5 |
| 1.3 Состав прибора «СЛЕД-В» | 7 |
| 1.4 Устройство и работа | 8 |
| 1.5 Принадлежности 10 1.6 Маркировка и пломбирование 10 1.7 Упаковка, консервация и расконсервация 13 |  |
| 2 Использование по назначению | 14 |
| 2.1 Эксплуатационные ограничения | 14 |
| 2.2 Подготовка прибора «СЛЕД-В» к использованию | 14 |
| 2.3 Использование прибора «СЛЕД-В» по назначению 20 3 Техническое обслуживание 24 3.1 Общие указания 24 |  |
| 3.2 Меры безопасности | 25 |
| 3.3 Порядок технического обслуживания прибора «СЛЕД-В» | 25 |
| 4 Текущий ремонт | 27 |
| 5 Хранение | 29 |
| 6 Транспортирование | 29 |

| 7 Утилизация | 30 |
| --- | --- |
| 8 Основные сведения об изделии | 31 |
| 9 Срок службы и гарантии изготовителя | 31 |
| 9.1 Срок службы изделия | 31 |
| 9.2 Гарантии изготовителя | 31 |
| 10 Свидетельство об упаковывании | 33 |
| 11 Свидетельство о приемке | 33 |
| 12 Учет работы | 34 |
| 13 Сведения о рекламациях | 35 |
| 14 Краткие записи о произведенном ремонте | 36 |

Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту  –  РЭ) пред-назначено для изучения принципа действия, устройства, правил исполь-зования, технического обслуживания, хранения и транспортирования, а также содержит другие сведения, необходимые для использования техни-ческих возможностей прибора «СЛЕД-В» (далее по тексту – прибор) и поддержания его в постоянной эксплуатационной готовности.

Требования настоящего РЭ должны строго соблюдаться в процессе эксплуатации и утилизации прибора.

К эксплуатации прибора допускаются лица, изучившие данное  РЭ.

При изучении и эксплуатации прибора необходимо руководствоваться указаниями и сведениями, изложенными в настоящем РЭ,  ведомости ЗИП (комплект ЗИП-О).

В РЭ приняты следующие сокращения:

ГВК      -  газовоздушный канал;

ЗИП-О  -  комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей, одиночный;

НКУ      -  нормальные климатические условия;

ПЭ         -  пробоотборный элемент.

«СТАНДАРТ» - вещество для  проведения калибровки прибора «СЛЕД-В»

#### 1  ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1  Назначение прибора «СЛЕД-В»

1.1.1 Прибор «СЛЕД-В» ИЮВТ.413442.014 предназначен для прове-дения анализа проб, отобранных контактным способом, на наличие в них следовых количеств взрывчатых веществ (далее по тексту – ВВ), с отображением результатов на встроенном дисплее и возможностью сохранения их в электронном виде.

1.1.2 Прибор обеспечивает выполнение поставленных задач в следующих климатических условиях:

- температура окружающего воздуха          от 5 до 40 °С;

- атмосферное давление                                от 84,0 до 106,7 кПа;

- относительная влажность воздуха             до 80 % при 25 °С.

1.2  Технические характеристики

1.2.1 Прибор обеспечивает проведение анализа микрочастиц ВВ, отобранных с поверхности различных предметов с помощью пробоотборных элементов (ПЭ) многоразового использования, на наличие в них ВВ и их идентификацию. Анализ проводится в двух режимах.

В первом режиме обеспечивается обнаружение и идентификация среднелетучих ВВ: 2,4,6 – тринитротолуола (ТНТ), 2,4 – динитротолуола (ДНТ), гексогена, ТЭНа, тетрила, аммиачной селитры, нитроглицирина, а также пластидов на их основе.

Во втором режиме обеспечивается обнаружение и идентификация труднолетучих ВВ:  октогена и пластидов на его основе.

1.2.2  Предел обнаружения ВВ  –  1 нанограмм   (1х10-9 г)  по ТНТ.

1.2.3  Время анализа пробы не более 20 с.

1.2.4  Время выхода прибора на рабочий режим не более 30 мин.

1.2.5  Электропитание прибора осуществляется от сети переменного

тока напряжением  (220−33+22) В,  частотой (50 ± 1) Гц.

В приборе обеспечивается возможность электропитания от бортовой сети автомобиля (12 В) через встроенный преобразователь напряжения (при работающем двигателе).

1.2.6  Потребляемая мощность прибора не более 230  Вт.

1.2.7 Прибор обеспечивает выдачу информации о его функцио-нировании и результатах анализа на встроенный дисплей.

1.2.8  Прибор сохраняет работоспособность после воздействия относительной влажности 90 %  при 20 °С.

1.2.9  Прибор в транспортной таре сохраняет работоспособность после воздействия механических факторов, свойственных автомобильному и железнодорожному транспорту.

1.3  Состав прибора «СЛЕД-В»

1.3.1 Комплект поставки прибора, а также габаритные размеры и масса представлены в таблице 1.1

Таблица 1.1

| Наименование изделия | Обозначение изделия |  | Масса, не бо-лее, кг | Габаритные размеры, не более, мм | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибор «СЛЕД - В» с преобразователем напряжения (встроен-ный) в составе: -детектор | ИЮВТ.413442.014 ИЮВТ.415332.011 |  | 18,0 | 365×430×220 | 1 |
| -кабель сетевой 220 В прямой (черный) | РС-186-VDE(SCZ-1) |  |  | 1,8 м | 1 |
| Комплект ЗИП-О в соответствии с ве-домостью ЗИП-О ИЮВТ.413442.014 ЗИ Ведомость ЗИП ИЮВТ.413442.014 ЗИ Руководство по эксплуатации ИЮВТ.413442.014 РЭ |  |  |  |  | 1 компл. 1экз. 1экз. |

Примечание – В процессе эксплуатации дополнительных материалов не требуется.

1.4  Устройство и работа

1.4.1  Общие сведения о принципе действия

1.4.1.1 Прибор представляет собой хромато-спектрометр ионной подвижности с нерадиоактивным источником ионизации на коронном разряде.

1.4.2  Описание прибора

1.4.2.1  Внешний вид детектора прибора показан на рисунке 1.

На лицевой  панели  размещены:

- окно с надписью «ВВОД ПРОБЫ» устройства ввода пробы для автоматического ввода ПЭ с отобранной пробой для проведения анализа. В нерабочем состоянии окно устройства ввода пробы закрыто крышкой;

-  кнопка  «АНАЛИЗ» - для запуска процедуры выполнения анализа отобранных проб;

- дисплей, на котором отображается информация о состоянии прибора и наличии/отсутствии ВВ   в пробах;

На заднюю панель выведены: переключатель «СЕТЬ» и «12 В» для включения питания прибора; кнопка «ПУСК» для запуска программы; вставка плавкая «5А»; контакт заземления; разъем для  подключения  к сети переменного тока «220В» и разъем подключения линии постоянного тока автомобиля «12 В»; два разъема (USB) для обеспечения возможности подключения клавиатуры, принтера  или «мыши».

Передняя панель детектора

Задняя панель

Рисунок 1 – Детектор прибора «СЛЕД-В»

1.5  Принадлежности

1.5.1  В составе комплекта ЗИП-О предусмотрены следующие принад-лежности, используемые в процессе эксплуатации и техническом обслуживании:

- пенал с  пробоотборными  элементами (многократного  применения), предназначенными для отбора  проб частиц  ВВ с поверхностей различных предметов (рисунок 2) – 2 шт.;

- модуль регенерации, обеспечивающий возможность очистки одно-временно десяти  ПЭ (рисунок 3) за счет их прогрева при высокой температуре в потоке воздуха;

- кабель сетевой 220 В  РС-186-VDE(SCZ-1) для подключения модуля регенерации;

- емкость с надписью «СТАНДАРТ» с  веществом, предназначенным для проведения калибровки  прибора;

- розетки для кабеля подключения прибора к сети автомобиля – 2 шт.

1.6  Маркировка  и  пломбирование

1.6.1 Маркировка детектора прибора выполнена с применением планки и содержит название прибора и составной части  «СЛЕД-В  ДЕТЕКТОР»,  зав. номер  и год выпуска.

1.6.2 На модуле регенерации закреплена  планка, которая содержит: название «МОДУЛЬ РЕГЕНЕРАЦИИ»,  зав. номер  и год выпуска.

На корпусе  нанесены предупредительная надпись «ОСТОРОЖНО.  ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ» и знак о нагревании поверхности при выполнении работы.

1.6.3 На кейсе с детектором закреплена планка, которая содержит название прибора и составной части  «СЛЕД-В  ДЕТЕКТОР», зав. номер  и год выпуска.

1 – пробоотборный элемент;  2 – ремень

Рисунок 2 – Пенал с пробоотборными элементами

1– тумблер «ПУСК»; 2 – тумблер «СЕТЬ»; 3 – индикатор «ОТЖИГ»;

4 – индикатор «ГОТОВ»; 5 – индикатор «СЕТЬ»; 6 – узел отжига;

7 – крышка; 8 – евровилка сетевая.

Рисунок 3  – Модуль регенерации

1.6.4 На кейсе с комплектом ЗИП-О  закреплена планка, которая содержит название прибора и составной части «СЛЕД-В  ЗИП-О»;  зав. номер  и год выпуска.

1.6.5  Оба кейса и транспортная тара (ящик) опломбированы пломбами ОТК.

На транспортной таре нанесена маркировка:

-  наименование грузополучателя и пункта назначения;

-  наименование пункта отправления и грузоотправителя;

-  название изделия;

-  предупредительные знаки по ГОСТ 14192-96;

-  масса  (брутто, нетто).

1.7  Упаковка, консервация и расконсервация

1.7.1 Детектор и комплект ЗИП-О упакованы в собственные  кейсы в соответствии с требованиями  конструкторской  документации.

Консервация составных частей, размещаемых в кейсах, не требуется. При  упаковке  в  транспортный  ящик  проводится  консервация  по                ГОСТ 9.014-78: вариант защиты ВЗ-15; вариант внутренней упаковки ВУ-5 с применением упаковочного  материала  УМ-4 (пакет из полиэтиленовой пленки).

Перед работой  вскройте пакеты.

1.7.2 Габаритные размеры транспортного ящика не превышают

1010х650х525 мм.

Масса прибора в транспортном ящике не превышает 55 кг.

2  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1  Эксплуатационные  ограничения

2.1.1 Эксплуатация прибора должна осуществляться только в условиях, соответствующих требованиям 1.1.2 настоящего РЭ.

2.2  Подготовка прибора «СЛЕД-В» к использованию

2.2.1  Меры безопасности при эксплуатации

2.2.1.1 При работе с прибором необходимо соблюдать общие правила безопасности при работе с электрическими установками и приборами в соответствии с требованиями  ГОСТ Р 12.1.019-2009.

По степени защиты от поражения электрическим током прибор

соответствует классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.2.1.2 С целью обеспечения электробезопасности все токоведущие провода и элементы расположены внутри корпуса и прикосновение к ним полностью исключается. Предупреждающие знаки о возможной опасности  нанесены на поверхностях, находящихся в поле зрения оператора.

2.2.1.3 Вскрывать прибор, находящийся под напряжением, запрещается.

2.2.2  Включение  прибора «СЛЕД-В»

2.2.2.1  Подключить детектор к сети переменного тока через  разъем «220 В» или к бортовой сети автомобиля 12 В.

П р и м е ч а н и е – Для подключения к бортсети  12 В необходимо распаять соединительный кабель в соответствии с рисунком 3а, используя розетку из комплекта ЗИП-О.

XS1– розетка 2РМДТ18КПН4Г5В1В ГЕ0.364.126 ТУ

В соединении использовать кабель СПОВ 4х0,75  ТУ16-505.305-81.

Рисунок 3а – Схема распайки кабеля

2.2.2.2  Перевести соответствующий переключатель на задней панели детектора в положение  «I» , нажать на кнопку «ПУСК» на задней панели, запускается   программа - на дисплее появится окно,  представленное на

рисунке 4.1.

Рисунок  4.1

2.2.2.3 Выбрать режим, в котором будет проходить определение ВВ в соответствии с пунктом 1.2.1, и нажать на соответствующую кнопку на дисплее пальцем.  Например,  при выборе Режима 1  появится окно, представленное на рисунке 4.2.

Рисунок 4.2

2.2.2.4 Коснуться пальцем на дисплее кнопки «ВКЛЮЧИТЬ» - на дисплее  появляется окно - рисунок 4.3 - прибор выходит на рабочий режим.

Рисунок 4.3

На левой верхней кнопке показано состояние прибора, в центре даны указания оператору по дальнейшим действиям, на правой нижней кнопке переключения  режимов указано в каком режиме идет работа, в правом верхнем углу размешена  кнопка, нажав на которую можно выключить прибор.

После выхода прибора на режим на дисплее появится окно  - рисунок 4.4 -прибор готов к выполнению калибровки.

Рисунок 4.4

2.2.3 Калибровка  прибора «СЛЕД-В» по «СТАНДАРТУ»

2.2.3.1  Провести калибровку прибора :

-    извлечь (из комплекта ЗИП-О) емкость с надписью «СТАНДАРТ»  и отвинтить крышку;

-  извлечь ПЭ из пенала и венчиком сделать несколько мазков по дну емкости с надписью «СТАНДАРТ»;

-   поместить ПЭ в  устройство ввода и нажать на кнопку «АНАЛИЗ» - на дисплее появится окно - рисунок 4.5 - идет отбор пробы с ПЭ и анализ;

Рисунок 4.5

-   закрыть крышку емкости;

После выхода каретки устройства ввода  извлечь ПЭ  и поместить в гнездо модуля регенерации для отжига.

После окончания анализа на дисплее появится окно - рисунок 4.6, свидетельствующее об успешно проведенной калибровке и готовности прибора к выполнению рабочих анализов.

Рисунок 4.6

Если калибровка не прошла, на дисплее появится окно - рисунок 4.7 - о необходимости проведения повторной калибровки.

Рисунок 4.7

Без успешно  проведённой калибровки дальнейшую  работу проводить нельзя.

ВНИМАНИЕ:  ПРОЦЕДУРУ  КАЛИБРОВКИ  НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ   ПЕРЕД   НАЧАЛОМ   РАБОТЫ,  КАК В  РЕЖИМЕ 1, ТАК  И  В  РЕЖИМЕ 2.

Если в процессе работы возникнет необходимость убедиться в правильной работе прибора, нужно нажать на кнопку «КАЛИБРОВКА», появится окно рис 4.4 и повторить действия по калибровке, описанные выше.

2.3  Использование прибора «СЛЕД-В» по назначению

2.3.1 Отбор проб  частиц ВВ

2.3.1.1 Извлечь из контейнера чистый ПЭ.

ВНИМАНИЕ: НЕ ДОПУСКАЕТСЯ КАСАНИЕ ВЕНЧИКА ПЭ РУКАМИ.

2.3.1.2 Венчиком ПЭ потереть по исследуемой поверхности,  при  этом  необходимо слегка прижимать кончик ПЭ к исследуемой   поверхности  и  перемещать  ПЭ  по   всему  участку.

Не рекомендуется одним ПЭ отбирать пробы с больших поверхностей (площадью более 0,5 м2).

Если на исследуемой поверхности имеются видимые следы частиц (порошка), необходимо отбирать пробу с участков, не содержащих эти частицы. Только при наличии отрицательных результатов проба отбирается с участка, содержащего частицы (порошок).

2.3.2  Анализ отобранных проб

2.3.2.1 Анализ проб на наличие ВВ произвести в следующей последовательности:

- установить ПЭ с отобранной пробой в устройство ввода пробы  прибора, после чего нажать кнопку «АНАЛИЗ»;

- на дисплее появится окно – рисунок 4.5;

- после выхода каретки устройства ввода  извлечь ПЭ  и поместить в гнездо модуля регенерации для отжига.

- по истечении 20 с  с момента введения ПЭ  на дисплее

должно появиться окно -  рисунок 4.8 - в случае обнаружения  ВВ,

или окно - рисунок 4.9, если в анализируемой пробе ВВ не обнаружены.

Рисунок 4.8

Рисунок 4.9

В любом случае можно продолжать работу, на что указывает надпись на дисплее  «ВВЕДИТЕ ПРОБУ».

2.3.2.2 При появлении в процессе работы на дисплее надписи «НЕИСПРАВНОСТЬ», следует перезапустить прибор т.е. провести выключение прибора по пункту 2.3.3 и вновь включить его  по пункту 2.2.2.

При  сохранении надписи «НЕИСПРАВНОСТЬ»  прибор необходимо направить на ремонт предприятию-изготовителю.

2.3.2.3 При появлении на дисплее надписи «СМЕНА ФИЛЬТРА» необходимо дождаться появления надписи «ГОТОВ» и продолжить работу (смена фильтров осуществляется автоматически).

2.3.2.4  В случае загрязнения аналитических трактов после анализа проб с высоким содержанием  ВВ на дисплее вместо надписи «ГОТОВ» появляется надпись «ОТДУВ» - происходит автоматическая очистка трактов.

По окончании очистки  на дисплее появляется надпись «ГОТОВ». Прибор готов  к дальнейшему анализу проб.

2.3.3  Отключение прибора

2.3.3.1 Коснуться пальцем кнопки «ВЫКЛЮЧИТЬ» на дисплее и подтвердить выключение. При этом на дисплее появится окно - рисунок 4.10.

Рисунок 4.10

После охлаждения узлов детектора появится надпись «ВЫКЛЮЧЕН» (рисунок 4.11) и начнется автоматическое отключение программы.

Рисунок 4.11

2.3.3.2  После  погасания дисплея выключить детектор переключателем «СЕТЬ» на задней панели – положение «О».

Закрыть крышку «ВВОД ПРОБЫ».

2.3.4  Регенерация ПЭ

2.3.4.1 Для регенерации использованных ПЭ предусмотрен модуль регенерации (рисунок 3), на лицевой панели которого размещены:

-  узел отжига на десять мест, которые в нерабочем состоянии закрыты крышкой;

-  органы управления и индикации:

а) тумблер «СЕТЬ» для включения  модуля регенерации, после включения которого  загорается индикатор «СЕТЬ»;

б) индикатор «ГОТОВ» - загорается при достижении узлом регенерации заданной температуры.

в)  тумблер «ПУСК» для запуска отсчета времени, необходимого для полной  регенерации;

г) индикатор  «ОТЖИГ» - для контроля  за процессом регенерации.

2.3.4.2 Регенерацию ПЭ провести в следующей последовательн6ости:

- включить тумблер «СЕТЬ», при этом загорается индикатор «СЕТЬ». После достижения в узле отжига заданной температуры загорается индикатор «ГОТОВ»;

- установить в узел отжига использованные ПЭ и включить тумблер «ПУСК», индикатор  «ОТЖИГ начинает мигать;

- по окончании процесса регенерации (5 мин) включается звуковой сигнал, после чего необходимо   выключить тумблер «ПУСК» и  извлечь ПЭ.

Регенерированные ПЭ поместить в пенал.

3  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Общие указания

3.1.1 Техническое обслуживание прибора состоит в обязательном и своевременном проведении работ, направленных на поддержание его в постоянной готовности к использованию и обеспечению максимального срока службы.

Техническое обслуживание проводится оператором.

3.1.2 К обслуживанию прибора допускается оператор, который приобрел навыки в обслуживании.

3.1.3  Техническое обслуживание проводится:

-  при поступлении с предприятия-изготовителя;

-  при эксплуатации.

3.1.4  В процессе технического обслуживания оператор, при необхо-димости, производит текущий ремонт прибора и, в соответствии с разделом 4 настоящего РЭ, устраняет все выявленные неисправности. Если неисправ-ность не может быть устранена, прибор необходимо передать на предприятие-изготовитель.

3.2  Меры безопасности

- 3.2.1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВСКРЫВАТЬ ПРИБОР, НЕ ОТКЛЮЧИВ ЕГО ОТ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ.

3.3 Порядок технического обслуживания при использовании прибора «СЛЕД-В»

- 3.3.1 Перечень работ по техническому обслуживанию с указанием технических требований и методов их проверки приведены в таблице 3.1.

- 3.3.2 При вводе в эксплуатацию проводится расконсервация и проверка технического состояния прибора.

- В процессе эксплуатации проводится:

- -  регенерация использованных ПЭ;

- -  устранение неисправностей (при необходимости) – раздел 4.

Таблица 3.1 – Методы выполнения работ по техническому обслуживанию при использовании

| Содержание работ и методика их проведения | Технические требования | Приборы, инструмент, приспособления и ма-териалы, необходимые для выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 Расконсервация |  |  |
| Провести расконсервацию прибора. | Температура в помещении не ниже 15 ºС, относительная влажность не более 70 %. | Ножницы, кусачки |
| 2 Проверка технического состояния 2.1 Внешний осмотр | Все наружные элементы должны быть в наличии и не повреждены |  |
| 2.2 Проверка комплектности Комплектность прибора проверить по подраз-делу 1.3 РЭ. При этом, обратить внимание на состояние запасных частей, инструмента и принадлежностей, на правильность их укладки | Комплектность должна соответ-ствовать перечню, приведённому в подразделе 1.3 РЭ |  |

### 4  ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

4.1  Общие указания

4.1.1 Текущий ремонт, проводимый в процессе эксплуатации, выпол-няется оператором, обслуживающим прибор.

4.1.2  Перечень вероятных неисправностей, их проявление, возможные причины, порядок их отыскания и указания по устранению неисправностей, приведен в таблице 4.1.

4.1.3  После устранения неисправностей проверить работоспособность прибора в соответствии с указаниями пунктов  2.2.2, 2.2.3.

4.2  Меры безопасности

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ РЕМОНТ ПРИБОРА, НЕ ОТКЛЮЧИВ ЕГО ОТ СЕТИ

Таблица 4.1

| Описание (проявление) неисправности | Возможные причины | Указания по установлению неисправности |
| --- | --- | --- |
| 1 На дисплее появляется надпись «НЕИСПРАВНОСТЬ» | 1 При включении прибора не запускается программа | Проверить подключение вилки «СЕТЬ» |
|  | 2 Не поступает питающее напряжение – сгорела вставка плавкая 3 Сбой компьютера | Заменить вставку плавкую Выключить и вновь включить прибор. При повторном появлении надписи «НЕИСПРАВНОСТЬ» - ремонт на предприятии-изготовителе |

5  хранение

5.1 Хранение прибора должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя в отапливаемом хранилище при температуре  от 5 до 40 °С и относительной влажности не более 80 %.

Срок хранения – 5 лет.

5.2  Прибор должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя  на стеллажах.

5.3 В воздухе помещений не должно быть примесей, вызывающих коррозию металлических частей и разрушение электрической изоляции.

6  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

6.1 Транспортирование прибора к месту эксплуатации осуществляется в упаковке предприятия-изготовителя всеми видами транспорта при температуре  от минус 1 до 50 °С.

6.2 Расстановка и крепление ящиков на транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение при следовании в пути, исключать возможность смещения и соударений.

6.3 При погрузке и выгрузке ящиков должны быть соблюдены требования надписей на упаковке.

6.4 При транспортировании авиационным транспортом прибор не-обходимо разместить в герметизированном отсеке самолета.

7  УТИЛИЗАЦИЯ

7.1 При утилизации прибора специальных мер безопасности не предусматривается.

7.2 Прибор, подлежащий утилизации, в полном комплекте направляется на предприятие-изготовитель для разборки и сортировки по видам материалов и изделий.

При подготовке к утилизации необходимо произвести разборку на составные части, узлы и блоки. Материалы, применённые при изготовлении прибора, должны быть рассортированы на группы: конструкционная сталь, нержавеющая сталь, алюминий и сплавы, медь и сплавы, печатные платы с электрорадиоизделиями (ЭРИ). Неметаллические материалы: резина, фторопласт, трубки силиконовые и другие материалы – удалить в отходы.

#### 8  ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

  - Прибор «СЛЕД-В» ИЮВТ.413442.014 зав. № ________________ изготовлен ______________________   _____ г.  предприятием _ЗАО «СПЕЦПРИБОР», находящимся по адресу: 300028, г.Тула, ул.Болдина, д. 94 __________________________________________________________________

9    СРОК СЛУЖБЫ  И  ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1  Срок службы изделия

9.1.1  Срок службы – 5 лет.

9.1.2  Ресурс прибора без технического обслуживания  (регулирования и настройки) не менее 8000 ч.

9.1.3  Срок хранения – 5 лет.

Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

9.2  Гарантии изготовителя

9.2.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требова-ниям технических условий ИЮВТ.413442.014 ТУ при соблюдении потреби-телем условий и правил транспортирования, хранения, монтажа, установлен-ных руководством по эксплуатации.

9.2.2 Гарантийный срок хранения 2 года со дня приемки изделия на предприятии-изготовителе.

9.2.3 При вводе изделия в эксплуатацию действие гарантийного срока хранения прекращается и начинается исчисление гарантийного срока эксплуатации.

9.2.4 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты ввода изделия в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения при наработке не более 8000 ч.

9.2.5 Изготовитель в период действия гарантийных обязательств безвозмездно устраняет последствия поставки потребителю изделий ненадлежащего качества, безвозмездно устраняет недостатки изделий,  заменяет за свой счёт изделия ненадлежащего качества изделиями соответствующими требованиям нормативной и технической документации; возмещает расходы потребителю на устранение недостатков изделий.

9.2.6  Время в пределах действия гарантийных обязательств, в течение которого изделие не могло быть использовано потребителем по  назначению из-за наличия дефектов, в гарантийный срок не засчитывается.

После устранения дефектов гарантийный срок продлевается на время вызова представителя изготовителя и устранения дефектов, о чём делается соответствующая запись в разделе 14 РЭ, заверяемая представителем изготовителя. При замене изделия в целом гарантийные сроки исчисляются заново.

9.2.7  Действие гарантийных обязательств прекращается:

- после истечения гарантийного срока хранения, если изделие не введено в эксплуатацию до его истечения;

-  после истечения гарантийного срока эксплуатации, если изделие введено в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения.

Руководитель  предприятия

М.П. ____________________                     ____________________________

личная подпись                                                                            расшифровка  подписи

____________________

год,       месяц,      число

# 10  СВИДЕТЕЛЬСТВО  ОБ  УПАКОВЫВАНИИ

Прибор «СЛЕД-В» ИЮВТ.413442.014  зав. № ________  упакован   на

ЗАО «СПЕЦПРИБОР»___согласно требованиям,  предусмотренным в

предприятие-изготовитель

действующей технической документации.

________________     __________________      _______________________

должность                                                 подпись                                                    расшифровка  подписи

__________________

год,      месяц,     число

11  СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ

Прибор «СЛЕД-В» ИЮВТ.413442.014 зав. № ___________ изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

#### Начальник ОТК

М.П. ____________________                                   _______________________

личная подпись                                                                                            расшифровка  подписи

____________________

год,       месяц,      число

________________________________________________________________

Руководитель  предприятия                       _ИЮВТ.413442.014 ТУ__________

обозначение документа, по

которому производится поставка

М.П. ____________________                     ____________________________

личная подпись                                                        расшифровка  подписи

____________________

год,       месяц,      число

12  УЧЕТ  РАБОТЫ

Таблица 12.1

| ## Дата | Цель работы | ## Время |  | Продолжи- тельность работы | ## Наработка |  | Кто про- водил работу | Должность, фамилия и под-пись ведущего формуляр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало работы | окончание работы |  | после последнего ремонта | с начала эксплуа- тации |  |  |

13  СВЕДЕНИЯ  О РЕКЛАМАЦИЯХ

13.1 При обнаружении несоответствия качества и комплектности изделия установленным требованиям потребитель должен вызвать уведомле-нием представителя предприятия-изготовителя.

В уведомлении должно быть указано:

-   условное наименование и адрес потребителя;

-  условное наименование изделия, заводской номер, номер транспорт-ного (или иного) документа, по которому изделие получено;

-   характер дефекта или неисправности;

-   срок прибытия представителя предприятия-изготовителя.

14  КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ

Прибор  «СЛЕД-В»  ИЮВТ.413442.014  зав. № ___________________

поступил в ЗАО «СПЕЦПРИБОР»____________________________________

предприятие,  дата

Наработка с начала эксплуатации________________________________

параметр,  характеризующий  ресурс

__________________________________________________________________

или  срок  службы

Наработка после последнего ремонта_____________________________

параметр,  характеризующий  ресурс

__________________________________________________________________

или  срок  службы

# Причина поступления в ремонт__________________________________

__________________________________________________________________

Сведения о произведенном ремонте_______________________________

вид  ремонта  и

__________________________________________________________________

краткие  сведения  о  ремонте

| # Лист регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (стра- ниц) в докум. | № докумен-та | Входящий № сопро-водитель-ного документа и дата | Под-пись | Дата |
|  | изме-нён- ных | заме-нён-ных | но-вых | анну-лиро-ван- ных |  |  |  |  |  |